試片準備與樣品限制：

乾燥樣品（銅網試片）
1. 樣品需經由化學或是物理方法處理清潔，去除反應殘留物或溶劑。
2. 以水溶液滴到銅網上的樣品，需要經過充分乾燥或烘烤以除去水氣。
3. 試片送入機台後，若因為樣品未清潔乾淨或是乾燥不完全，殘留的溶劑或水氣影響儀器真空值，則立即退出樣品，避免造成儀器汙染。
4. 觀察過程中，若發現樣品有揮發、冒泡、變形等狀況，則立即退出樣品，避免造成儀器汙染。
5. 不接受會被電磁透鏡吸引的磁性樣品，例如鐵、鈷、鎳等。
6. 不接受會產生相變及蒸鍍效應的低熔點材料，例如銦、錫等。
7. 不接受穩定性差，在電子束照射下會分解或揮發，影響儀器真空之樣品，例如有機類樣品。
8. 不接受具放射性或毒性樣品。
9. 高分子樣品預約前請先與技術師聯絡，此類樣品裂解溫度需達350℃以上，並請附上TGA熱重分析曲線圖，或是使用一般型TEM所拍攝的影像（倍率低於x30K），用以初步審核該樣品於電子顯微鏡下分析的可行性，未提供相關資訊者取消當日預約。
10. 從未使用過TEM或是不確定樣品是否合乎規定者，強烈建議使用臺灣大學校內共同儀器設備的TEM進行樣品初篩，預約使用請與黃茂榕博士或鄭昆益博士聯絡(TEL：02-33668706)。
11. 樣品上機之前，本單位會再次要求確認送來檢測的樣品種類，請誠實申報，若發現申報不實，本單位將取消所屬實驗室預約資格六個月。若因違反上述規定而造成儀器污染或損壞時，經儀器廠商評估維修費用後，由該預約者所屬單位及其指導教授負擔維修費用。

液態與軟物質樣品（E-chip試片）
1. 此類樣品使用in situ liquid/electrochemistry holder進行TEM觀察。
2. 樣品耗材E-chip由各實驗室自行購買，本單位會提供廠牌型號等資訊。
3. 此類樣品實驗所需時間較長，非採時段預約，請務必先與本單位簡佳盈小姐或黃茂榕博士聯絡，確認實驗可行性後，再進行預約。